Załącznik nr 3
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr I
Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora przesiewowego - 3-diff do badań hematologicznych na potrzeby pracowni diagnostyki laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane
Nazwa urządzenia (podać typ): …...........................................
Producent: ….......................................................................
Kraj wytwórcy:...................................................................
Dystrybutor na terenie RP: …...............................................
Aparat musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2020r .):
WYMAGANIA GRANICZNE			ODPOWIEDŹ OFERENTA / TAK / NIE*	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW GRANICZNYCH / (potwierdzić wpisem w tej kolumnie oferowane parametry)
1			2	3
Opis przedmiotu zamówienia
	analizator przesiewowy -hematologiczny 3 diff podstawowy
	Analizator stanowi autonomiczną jednostkę bez zewnętrznego komputera zarządzającego
	Optymalizacja organizacji pracy – analizator musi posiadać podajnik próbek.
	Automatyczna analiza 18 parametrów morfologii krwi: / WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PDW, MPV, / LYM%, LYM, MID, MID%, GRAN, GRAN%, RDW, LPCR
	Ilość pozycji na podajniku min 10 próbek
	Metoda pomiaru: / impedancja z technologią trwałego zaworu obrotowego.
	Pomiar PLT z eliminacją interferencji RBC
	LINIOWOŚĆ, minimalne zakresy: / PLT 30 - 1 800 G/L / RBC 0,5 - 7,0 T /L / WBC 0,5 - 80,0 G/L / Hgb 2,0- 23,0 g/dl
	Możliwość podglądu stanu odczynników
	Wskaźnik anizocytozy oznaczany jako wartość procentowa i absolutna (RDW% i RDWa)
	Automatyczne mycie igły pobierającej krew
	Analizator posiada różne tory pobierania, / - ręcznie z probówki otwartej, / - tor rozcieńczający próbkę, / - tor podajnika automatycznie mieszającego i przekłuwającego próbkę
	Podajnik dostosowany do probówek dostępnych w laboratorium , obecnie 2,6 ml – 2,7 ml Sarstedt.
	Minimalna objętość próbki krwi bez rozcieńczenia w torze otwartym, nie większa niż 200 ul
	Ekran analizatora z możliwością odczytu wartości ocenianych parametrów morfologii krwi z histogramami
	Wydruk wyniku z histogramami dla RBC, WBC , PLT z wykorzystaniem drukarki laserowej
	Flagowanie wyników patologicznych
	Szybkie procedury konserwacyjne
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Odczynniki w stanie płynnym, bezpośrednio gotowe do użycia. Zabezpieczenie odczynnika roboczego na platformie eliminującej przechowywanie go na podłodze.
	Wyposażenie w kanister na odpady płynne
kontrola jakości
		Wymagany w aparacie system kontroli QC. / Wprowadzanie informacji o kalibratorach i materiale kontrolnym przy użyciu kodów kreskowych lub innego nośnika elektronicznego
		Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem analizy Levey-Jennings’a oraz możliwości kontroli dla przynajmniej 3 różnych materiałów kontrolnych, graficzne prezentowanie wyników kontroli jakości na ekranie oraz możliwość drukowania zbiorczych wyników (dzienne i zbiorcze raporty kontrolne)
		Kontrole mianowane (3 poziomy: L ,M, H).
		Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących badań
		Zakresy referencyjne dla płci i wieku pacjenta
Pozostałe funkcje Techniczne i informatyczne
		Analizator musi mieć możliwośc podłączenia do systemu LIS ,komunikacja dwukierunkowa
		Mile widziane menu w języku polskim.
		Analizator musi być wyposażony klawiaturę , mysz i drukarkę laserową kompatybilną z oferowanym analizatorem.
		Analizator ma posiadać czytnik / kodów paskowych zewnętrzny i wewnętrzny dla podajnika.
		Analizator musi być podpięty do zasilacza UPS
		Części zużywalne niezbędne do pracy analizatora, a których wymiana jest w gestii użytkownika jak: filtry, wężyki, zaciski, lampy, strzykawki.
Warunki dodatkowe i informacja o warunkach serwisu
		Wykonawca oświadcza, że przedmiotem zakupu jest fabrycznie nowe urządzenie z okresem gwarancji -2 lata
		Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zakupu zostanie dostarczony Zamawiającemu w komplecie z wyposażeniem, o którym mowa powyżej, a aparat będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
		Instalacja analizatora na koszt Wykonawcy.
		Wykonawca na potrzeby uruchomienia analizatora dostarczy pakiet startowy odczynników i materiałów kontrolnych na poziomie low ,normal, high
		Wykonawca zapewnia w swoim zakresie pełną opiekę serwisową dla przedmiotu zakupu w okresie gwarancji , oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych aparatu zgodnie z zaleceniami producenta, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie.
		Gwarancje techniczne obowiązują przez cały okres 2 lat i uwzględniają naprawy, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe( 1 raz w roku, chyba że producent zaleca czesciej)) oraz części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu ofertowym.
		Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. / Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu, email
		Dane osoby odpowiedzialnej za serwis przedmiotu zakupu po stronie Wykonawcy
		Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy
		Obsługa serwisowa świadczona będzie od pon-pt w godz.pracy laboratorium
		Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin w dni robocze. / W dni wolne od pracy Zamawiający będzie mógł zgłosić awarię bezpośrednio do inżyniera serwisowego oraz skorzystać z pomocy zdalnej.
		Wykonawca zapewnia Zamawiającemu aparat zastępczy o równorzędnych parametrach w przypadku, gdy czas naprawy aparatu trwa dłuższej niż 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedzieli, świąt) oraz sobót, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii.
Dokumentacja
		Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), paszport techniczny aparatu dostarczone w momencie dostawy.
		Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczony wraz z urządzeniami, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: / nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, / nazwa producenta, / typ urządzenia i numer seryjny, / data rozpoczęcia eksploatacji. / W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: / uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, / poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, / datę wykonania powyższych czynności, / datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia.
SZKOLENIA
		Bezpłatne szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia na swój koszt materiałów związanych z przedmiotem zakupu i koniecznych do przeprowadzenia szkolenia

Uwaga:	Oferowany analizator musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.
Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 3 tabeli „Potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków granicznych”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.
WYPEŁNIONĄ TEBELĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta.

Pakiet nr II
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do analizatora przesiewowego hematologicznego 3-diff, która zawiera:
1. Całkowita liczba oznaczeń w okresie 24 miesięcy: 10 000
2. materiały kontrolne L,N,H (codziennie na 2 poziomach /6 dni w tyg.)
3. materiały zużywalne, pozostałe materiały

Warunki dostawy:
1. Wykonawca będzie dostarczał zamówiony towar w godz.8-14 własnym transportem, na własny koszt wraz z wniesieniem do Pr.Diagnostyki Laboratoryjnej WSP w Andrychowie ul.Dąbrowskiego 19 1 pietro
2. Ilość i rodzaj zamówionego towaru będą zgodne z zamówieniem złożonym telefonicznie, faxem lub emailem
3. Dostawa do 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia , w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy
4. Towar musi być dostarczony z oryginałem faktury Vat
5. Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania , zgodnie z ustawa z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tekst jedn: Dz.U. z 2020 r poz.186)
6. Odczynniki posiadają zaaktualizowane karty charakterystyki, które wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą po podpisaniu umowy
7. Odczynniki będą dostarczane w opakowaniach zawierających jednoznaczną identyfikację oraz znaki ostrzegawcze
8. Każdy odczynnik musi posiadać nr serii oraz datę ważnosci min 10 miesięcy od daty wpłynięcia zamówienia, w przypadku kontroli hematologicznej wymagana data ważności 3 miesiące
9. Odczynniki , po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej ich jakości, z krótkim terminem ważności będą wymienione przez Wykonawcę na nowe, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamienności asortymentu w obrębie pakietu lub rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania (np..spadek ilosci badań)

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.